ZADANIE 1- SPRZĘT MEDYCZNY

| Poz. | Nazwa oraz ilość | Producent: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| poz. 1 | Inkubator otwarty – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Kopuła z elementem grzejnym promieniowania podczerwonego. |  |  |
| 2 | System kontroli i regulacji temperatury |  |  |
| 3 | Odłączenie promiennika przy przekroczeniu temperatury 39°C lub brak reakcji przez max. trzy minuty na alarm przegrzania lub wysokiej temperatury. |  |  |
| 4 | Wyposażony w system alarmowy: awarii zasilania, uszkodzenia promiennika, alarmy kontrolne w trybie pracy ręcznej. |  |  |
| 5 | Automatyczny test systemu po włączeniu. |  |  |
| 6 | Stolik z materacykiem dla noworodka oraz otwieranymi ściankami z możliwością demontażu. |  |  |
| 7 | Podstawa na czterech kółkach (dwa lub cztery z hamulcem) |  |  |
| 8 | Dwie pionowe lub poziome szyny do montażu wyposażenia |  |  |
| 9 | Oświetlenie: fluorescencyjne lub LED |  |  |
| poz. 2 | Defibrylator manualny z funkcją AED – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Dwufazowy fala defibrylacji |  |  |
| 2 | Monitorowanie - ekran kolorowy z możliwością wyświetlania na ekranie min. 2 krzywych dynamicznych oraz parametrów w formie cyfrowej |  |  |
| 3 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 2 do 200 J |  |  |
| 4 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym zgodnym z wytycznymi 2015 w języku polskim |  |  |
| 5 | Wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych |  |  |
| 6 | Przewód połączeniowy do elektrod jednorazowych oraz min. 10 kpl. elektrod jednorazowych |  |  |
| 7 | Komunikaty prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |  |  |
| 8 | Możliwość wykonywanie kardiowersji |  |  |
| 9 | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń |  |  |
| 10 | Pomiaru częstości akcji serca |  |  |
| 11 | Wzmocnienie sygnału na min. 3 poziomach |  |  |
| 12 | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna : sztywna i na żądanie. |  |  |
| 13 | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych |  |  |
| 14 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  |  |
| 15 | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP) |  |  |
| 16 | Ustawianie granic alarmowych monitorowanych parametrów |  |  |
| 17 | Wbudowana drukarka termiczna - 5 rolek papieru. |  |  |
| 18 | Ładowanie akumulatora w czasie do 6 godzin |  |  |
| 19 | Uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci (lub nakładki) |  |  |
| poz. 3 | Pompa strzykawkowa – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | System programowania dawki |  |  |
| 2 | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji |  |  |
| 3 | Możliwość pracy z różnymi strzykawkami |  |  |
| 4 | Zakres objętości strzykawek 5 ml-50 ml lub większy |  |  |
| 5 | Automatyczne rozpoznanie rozmiaru strzykawki |  |  |
| 6 | Możliwość programowania w jednostkach objętościowych |  |  |
| 7 | Możliwość programowania w jednostkach objętościowych |  |  |
| 8 | Możliwość programowania w jednostkach wagowych, wielostopniowy pomiar okluzji |  |  |
| 9 | System wykrywania okluzji z funkcją automatycznej likwidacji bolusa okluzyjnego |  |  |
| 10 | Wbudowany system alarmów |  |  |
| 11 | Zasilanie Sieciowe i akumulatorowe |  |  |
| 12 | Komunikacja Port RS232 lub USB |  |  |
| poz. 4 | Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Klawiatura alfanumeryczna lub klawiatura z użyciem symboli |  |  |
| 2 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji. |  |  |
| 3 | Pompa przystosowana do pracy z z różnymi przyrządami do infuzji |  |  |
| 4 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus” |  |  |
| 5 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min. |  |  |
| 6 | Funkcja programowania czasu infuzji |  |  |
| 7 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji |  |  |
| 8 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  |  |
| 9 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. |  |  |
| 10 | Detektor kropli zintegrowany lub osobne akcesorium |  |  |
| 11 | Detektor kropli |  |  |
| 12 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. |  |  |
| 13 | Regulacja głośności alarmu. |  |  |
| 14 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy |  |  |
| 15 | Zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz |  |  |
| 16 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe |  |  |
| 17 | Port komunikacyjny |  |  |
| poz. 5 | Respirator – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od min. 7 kg masy ciała. |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych |  |  |
| 3 | Ekran typu TFT lub równoważny do prezentacji parametrów w nastawnych oraz manometru o przekątnej min. 3,5” |  |  |
| 4 | Wentylacja (lub równoważne) min. :IPPV, CPAP , wentylacja manualna, Apnea, |  |  |
| 5 | Regulowany: PEEP, CPAP, |  |  |
| 6 | Regulowane ciśnienie w drogach oddechowych, triger ciśnieniowy |  |  |
| 7 | Stosunek I:E regulowany |  |  |
| 8 | Regulowana częstość oddechów i objętość oddechowa. |  |  |
| 9 | Szybki start z zaprogramowanymi wartościami dla poszczególnych grup wiekowych. |  |  |
| 10 | Regulacja stężenia tlenu na min. 2 poziomach |  |  |
| 11 | Alarmu wizualne i dźwiękowe z możliwością wyciszenia. |  |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  |  |
| 13 | Przewód ciśnieniowy zakończony wtykiem AGA/DIN o długości min. 180 cm, 5 szt. układów oddechowych pacjenta jednorazowego użytku, maskę nr 5, płuco testowe oraz ładowarkę wraz z przewodem zasilającym. |  |  |
| 14 | Torba transportowa z butlą aluminiowa 2.7 l na powietrze, reduktor na powietrze z szybkozłączem typu AGA/DIN wyposażony w przepływomierz obrotowy o przepływie regulowanym w zakresie od 0 do mim. 25 l/min |  |  |
| poz. 6 | Ssak elektryczny – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Butla wielokrotnego użytku z poliweglanu, pojemność min. 1l |  |  |
| 2 | Przepływ min. 20 l/min. |  |  |
| 3 | Regulator i wskaźnik podciśnienia |  |  |
| 4 | Dreny silikonowe z łącznikami |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjny |  |  |
| 6 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |  |
| poz. 7 | Lampa zabiegowa – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Lampa zabiegowa w wersji jezdnej, składająca się ze statywu jezdnego z kółkami, pionowej rury nośnej z ramieniem giętkim lub uchylnym oraz z czaszy. Kolorystyka obudowy: neutralna. |  |  |
| 2 | Natężenie oświetlenia min. 40.000 lx w odległości 0,5 m |  |  |
| 3 | Współczynnik oddawania barw Ra min. 93% |  |  |
| 4 | Źródło światła: diody LED |  |  |
| 5 | Żywotność źródeł światła min. 30000 godzin |  |  |
| poz. 8 | Defibrylator – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Dwufazowy fala defibrylacji |  |  |
| 2 | Monitorowanie - ekran kolorowy z możliwością wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych oraz parametrów w formie cyfrowej |  |  |
| 3 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 2 do 200 J |  |  |
| 4 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym zgodnym z wytycznymi 2015 w języku polskim |  |  |
| 5 | Wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych |  |  |
| 6 | Przewód połączeniowy do elektrod jednorazowych oraz min. 10 kpl. elektrod jednorazowych |  |  |
| 8 | Możliwość wykonywanie kardiowersji |  |  |
| 9 | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń |  |  |
| 10 | Pomiaru częstości akcji serca |  |  |
| 11 | Wzmocnienie sygnału na min. 3 poziomach |  |  |
| 12 | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna : sztywna i na żądanie. |  |  |
| 13 | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych |  |  |
| 14 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  |  |
| 15 | Ustawianie granic alarmowych monitorowanych parametrów |  |  |
| 16 | Wbudowana drukarka termiczna – 5 rolek papieru |  |  |
| 17 | Ładowanie akumulatora w czasie do 2 godzin |  |  |
| 18 | Uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci (lub nakładki) |  |  |
| poz. 9 | Defibrylator automatyczny – treningowy AED – 2 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Komunikaty głosowe w języku polskim |  |  |
| 2 | Zdalne sterowanie – pilot |  |  |
| 3 | Możliwość ręcznej modyfikacji przebiegu ćwiczenia za pomocą pilota |  |  |
| 4 | Oprogramowanie ze scenariuszami szkoleniowymi min. 6 zgodnie z ERC i AHA |  |  |
| 5 | 4 elektrody na wyposażeniu 3 dorosły 1 dziecko lub elektrody uniwersalne dorosły-dziecko w ilości 4 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| poz. 10 | Lampa zabiegowa – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Lampa zabiegowa w wersji jezdnej, składająca się ze statywu jezdnego z kółkami, pionowej rury nośnej z ramieniem giętkim lub uchylnym oraz z czaszy. |  |  |
| 2 | Natężenie oświetlenia min. 40.000 lx w odległości 0,5 m |  |  |
| 3 | Współczynnik oddawania barw Ra min. 93% |  |  |
| 4 | Źródło światła: diody LED |  |  |
| 5 | Żywotność źródeł światła min. 30000 godzin |  |  |
| poz. 11 | Aparat EKG – 1 szt. | model/typ: |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  |  |
| 2 | Wydruk min. 3, 6 lub 12 przebiegów EKG |  |  |
| 3 | Automatyczna analiza i interpretacja EKG |  |  |
| 4 | Detekcja stymulatora serca |  |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna lub/i klawiatura funkcyjna |  |  |
| 6 | Pracy w trybie AUTO lub MANUAL |  |  |
| 7 | Wbudowana drukarka, szerokość papieru min. 80 mm |  |  |
| 8 | Czułość 2,5/5/10/20 mm/s |  |  |
| 9 | Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s lub 5/25/50 mm/s lub 5, 12.5, 25 i 50 mm/s |  |  |
| 10 | Filtr zakłóceń sieciowych |  |  |
| 11 | Filtr zakłóceń mięśniowych |  |  |
| 12 | Filtr linii izoelektrycznej |  |  |
| 13 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |  |
| poz. 12 | Ssak elektryczny – 1 szt. | model/typ : |  |
| Lp. | Opis wymagań | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Butla wielokrotnego użytku z poliwęglanu, pojemność min. 1l |  |  |
| 2 | Przepływ min. 20 l/min. |  |  |
| 3 | Regulator i wskaźnik podciśnienia |  |  |
| 4 | Dreny silikonowe z łącznikami |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjny |  |  |
| 6 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |  |