PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

__________________________________________________________________________

KAI.262.33.2023                                                                                                   Załącznik nr 3
Przedmiot zamówienia:
Dostawa i instalacja komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną.

Szczegółowe parametry i wymagania:

· Badania zgodne z normami:

· PN-EN ISO 9227:2017 (Testy AASS, CASS, NSS, Prohesion), 
· PN-EN ISO 6270-2:2018, test CH
· Komora umożliwia wykonywanie cykli pracy mgły solnej, kondensacji wilgoci, suszenia powietrzem oraz kombinacji cykli mgły solnej, kondensacji wilgoci oraz suszenia powietrzem.

· Możliwość programowania własnych cykli.
· Funkcja mgły solnej: w temperaturze otoczenia do +60ºC.

· Funkcja wilgotności w zakresie 50-95 %RH.

· Funkcja wysokiej wilgotności (95-100% RH) 

· Pojemność komory: minimum 1000 litrów.

· Pojemność zbiornika na solankę: minimum 90 litrów.

· Instalacja urządzenia i szkolenie pracowników z zakresu obsługi.

· Wzmocniona, wyjmowana podłoga dla ciężkich próbek.

· Dodatkowe Atomizery do testów VDA 233–102

· Uchwyt na próbki płaskie- 6 szt.

· Zestaw części zamiennych na 1 rok

· Zestaw instalacyjny do kanalizacji, wody, sprężonego powietrza i wentylacji

· Oprogramowanie do zdalnego monitorowania i rejestrowania temperatury i wilgotności.

· Przenośna stacja akwizycji danych z oprogramowaniem do rejestrowania temperatury i wilgotności w komorze (procesor min. I7, RAM min. 16GB, dysk SSD min. 1 TB, system operacyjny Win 10 lub 11, ekran dotykowy min. 15’’; maks. 13.9’’; rozdzielczość 1920 x 1280, waga maks. 1.4 kg, rysik do obsługi ekranu, złącze USB 3, złącze USB-C 2 szt., port Ethernet, bateria o pojemności min. 3500mAh).

· Okres gwarancji min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

· Zamówienie obejmuje dostarczenie, instalację i uruchomienie komory u Zamawiającego, przeprowadzenie testów po uruchomieniowych oraz przeprowadzenie 4 godzinnego szkolenia dla personelu w siedzibie Zamawiającego.
· Komora musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania przeprowadzonego przez akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące. Parametry wzorcowania (w 5 punktach objętości komory): 

· 35 oC; 50 %RH 

· 35 oC; 90 %RH

· 50 oC;  50 %RH

· 50 oC; 90 %RH.

· 40 oC; 90%RH

