## zestawienie
| Pakiet VI sprzęt rehabilitacyjny |  | załącznik nr 4 do SWZ
część nr | Nazwa sprzętu | Ilość (szt)
| UGUL – specjalistyczna kabina rehabilitacyjna z drabinką i oprzyrządowaniem | 3
| Stół rehabilitacyjny dwusekcyjny ze sterownikiem elektronicznym | 3
| Jezdne lustro korekcyjne drewniane z naciętą siatką posturograficzna | 1
| Materac trzyczęściowy (składany) 195x85x5 | 8
| Taśmy typu Thera-Band | 8
| Piłki rehabilitacyjne | 6
| Piłki lekarskie | 6
| Obciążniki rehabilitacyjne typu Meteor | 21
| Obciążniki na rzep na stawy nadgarstkowe i skokowe | 12
| Laska gimnastyczna ( różne kolory) | 12
| Hantle winylowo-metalowe | 12
| Piłka rehabilitacyjna ( do dłoni) | 10
| Step trzypoziomowy | 10
| Poręcz do nauki chodzenia | 1
| Walki rehabilitacyjne | 6
| Kliny rehabilitacyjne | 3
| Półwałki rehabilitacyjne | 3
| Ławka gimnastyczna | 1
| Półpiłka do ćwiczeń równoważnych | 1
| Kule ortopedyczne | 2
| Woreczki gimnastyczne | 12
| Sensoryczno-dynamiczna poduszka do ćwiczeń | 6
| Urządzenie do ćwiczeń równowagi i koordynacji (dwukomorowy) | 1
| Przyrząd do ćwiczeń dłoni i każdego palca osobno czerwony | 1
| Tablice dydaktyczne z opisem w języku polskim | 3
- układ szkieletowy
- układ mięśniowy
- układ nerwowy
| Piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z kolcami | 2
| Piłka do pilatesu o dużej elastyczności | 4
| Mini wałek do masażu gładki z pianki EPP | 3
| Szarfy gimnastyczne w dwóch kolorach zielonym i pomarańczowym | 10
| Hula-hop | 10
| Urządzenie do elektroterapii | 1
| Urządzenie do terapii ultradźwiękowej | 1
| Zestaw do magnetoterapii ( aparat, 2 aplikatory, leżanka, pólka/stolik na aparat) | 1
| Sprzęt do laseroterapii | 1
| Aparat do elektroterapii, terapii ultradzwiękowej, terapii kombinowanej i laseroterapii | 1
| Aparat do diatermii | 1
| Aparat do krioterapii | 1
| Lampa solux kolumnowa | 1
| Aparat do terapii falą uderzeniową | 1
| Leżanki lekarska z regulowanym podgłówkiem | 4
| Stolik na aparaturę medyczną | 5
| Asystor z 5 szyfladami na kółkach | 1
| Parawany medyczne | 5
| Woreczki obciążeniowe do zabiegów fizykoterapii | 4
| Kosz na odpady medyczne | 2
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny i mydło | 6

## 1.STÓŁ REHABILITACYJNY
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Stół rehabilitacyjny Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Stół rehabilitacyjny
1 | Sztuk | 3
2 | Cena jednostkowa
3 | Skład
4
5
6 | Rozmiar | Min. od 190 do 210 x od 65 do 75 x od 47 do 95 Wysokość regulowana elektrycznie
7 | Materiał | Dwuwarstwową tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów odporna na wodę i zadrapania, powierzchnia gładka nieporowata, możliwa do dezynfekcji
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezyterapii
9 | Obciążenie | 150 kg
10 | Produkt medyczny | tak
11 | Kolor | pomarańczowa tapicerka
12 | Dodatkowe wymagania | Wysokość regulowana elektrycznie
Ustawianie kąta nachylenia zagłówka za pomocą sprężyn gazowych
Profilowany otwór w zagłówku na twarz z maskownicą
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Obciążenie: min. 150 kg
13 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezyterapii
14 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 3.JEZDNE LUSTRO KOREKCYJNE
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr JEZDNE LUSTRO KOREKCYJNE DREWNIANE Z NACIĘTĄ SIATKĄ POSTUROGRAFICZNĄ Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Jezdne lustro korekcyjne drewniane z naciętą siatką posturograficzna
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Trzyskrzydłowe, oczko siatki 20 x 17 cm Wyposażone w kółka do przemieszczania
4 | Rozmiar | Wysokość całkowita 190 cm, wysokość tafli 160 cm
Szerokość całkowita 155 cm, szerokość tafli środkowej 35 cm
5 | Material | Rama i podstawa z profili stalowych lakierowanych proszkowo
6 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezyterapii
7 | Produkt medyczny | tak
8 | Kolor | dowolny
9. | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezyterapii
10 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 4.DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr ......................DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
I. | Materac trzyczęściowy
| Sztuk | 8
Cena jednostkowa
| Wymiary | 195x85x5
| Materiał | trwała tkanina, przeznaczona do mycia i dezynfekcji wypelnienie pianka poliuretanowa odporna na odkształcanie
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produkt medyczny | tak
| Kolor | dowolny
II. | Taśmy typu Thera-Band
| Sztuk | 8
Cena jednostkowa
| Opis | żółta – opór słaby czerwona - opór średni zielona opór mocny niebieska - opór bardzo mocny
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produkt medyczny | tak
III. | Piłki rehabilitacyjne
| Sztuk | 6
Cena jednostkowa
| Opis | żółta - 45 cm 1000 g, czerwona - 55 cm 1200 g, zielona - 65 cm 1400 g
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produkt medyczny | tak
IV. | Pilka lekarska
| Sztuk | 6
Cena jednostkowa
| Opis | 0,5 kg beżowa 11 cm 500 g, 2,0 kg zielona 11 cm 2000 g,1,0 kg żołta 11 cm 1000 g
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
V. | Obciazniki rehabitacyjne typu Meteor
| Sztuk | 21 (po 7szt. kazdego rodzaju)
Cena jednostkowa
| Opis | 0,5 kg 0,75 kg 1 kg
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
VI. | Obciążniki na rzep na stawy nadgarstkowe i skokowe
| Sztuk | 12
Cena jednostkowa
| Opis | 1,5 kg
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
VII. | Laska gimnastyczna
| Sztuk | 12
Cena jednostkowa
| Opis | 80 cm różne kolory
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
VIII. | Hantle winylowo-metalowe
| Sztuk | 12 ( po 6 szt.)
Cena jednostkowa
| Opis | 0,5 kg 1 kg
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
IX. | Piłka rehabilitacyjna ( do dłoni)
| Sztuk | 10 (po 5szt.)
Cena jednostkowa
| Opis | 1 kg 2 kg
Przeznaczenie
Produk medyczny
X. | Step trzypoziomowy
| Sztuk | 10
Cena jednostkowa
| Opis | 79 cm x 29 cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XI. | Poręcz do nauki chodzenia
| Sztuk | 1
Cena jednostkowa
| Opis | metalowa, bez przeszkód 300 cm szerokość 35-75 cm wysokość 60-115 cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XII. | Wałki rehabilitacyjne
| Sztuk | 6 ( po 3 kazdego rodzaju)
Cena jednostkowa
| Opis | 12 cm x 60 cm 25 cm x 60cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XIII | Kliny rehabilitacyjne
| Sztuk | 3
Cena jednostkowa
| Opis | 30cmx 40cm x16 cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XIV. | Półwałki rehabilitacyjne
| Sztuk | 3
Cena jednostkowa
| Opis | 40 cm x 25 cm x 7 cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XV. | Ławka gimnastyczna
| Sztuk | 1
Cena jednostkowa
| Opis | długość 2,5 m
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XVI. | Półpiłka do ćwiczeń równoważnych
| Sztuk | 1
Cena jednostkowa
| Opis | plastikowa podstawa, gumowa powierzchnia części górnej rozmiar 52 cm x 24 cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XVII. | Kule ortopedyczne
| Sztuk | 2
Cena jednostkowa
Opis
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XVIII. | Woreczki gimnastyczne
| Sztuk | 12
Cena jednostkowa
| Opis | 11cm x 11 cm
Przeznaczenie
Produk medyczny
XIX. | Sensoryczno-dynamiczna poduszka do ćwiczeń
| Sztuk | 6
Cena jednostkowa
| Opis | rozmiar 33 cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XX. | Urządzenie do ćwiczeń równowagi i koordynacji
| Sztuk | 1
Cena jednostkowa
| Opis | dwukomorowy 46 x 32x8 waga 2,2 kg
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XXI. | Przyrząd do ćwiczeń dłoni i każdego palca osobno czerwony
| Sztuk | 1
Cena jednostkowa
| Opis | opór 1,4 kg
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XXII. | Tablice dydaktyczne z opisem w języku polskim
| Sztuk | po 1
Cena jednostkowa
| Opis | układ szkieletowy, mięśniowy, nerwowy 85 cm x 60cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
Produk medyczny
XXIII. | Piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z kolcami
| Sztuk | 4
Cena jednostkowa
| Opis | 7 cm, 9 cm ( po 2 szt.)
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XXIV. | Piłka do pilatesu o dużej elestyczności
| Sztuk | 4
Cena jednostkowa
| Opis | 22cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XXV. | Mini wałek do masażu gładki z pianki EPP
| Sztuk | 3
Cena jednostkowa
| Opis | długość 30 cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produk medyczny | tak
XXVI. | Szarfy gimnastyczne
| Sztuk | 10
Cena jednostkowa
| Opis | kolor zielonym i pomaranczowym
Przeznaczenie
Produk medyczny
XXVII | Hula-hop
| Sztuk | 10
Cena jednostkowa
| Opis | 60cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
Produk medyczny
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 1.UGUL Z DRABINKĄ
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr ......... -UGUL z drabinką z osprzetem Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
UGUL Z DRABINKĄ
1 | Sztuk | 3
2 | Cena jednostkowa
3 | Wysokość | 194-200 cm
4 | Szerokość | 194-200cm
5 | Głębokość | 194-200cm
6 | Ściana z drabinka 1 szt | tak
7 | SZczebelki drabinki | drewno
8 | Liczba szczebelków | 9 – 10
9 | Materiał | pręty metaloweKształtowniki zamknięte 30x30, lakierowane proszkowo Okratowanie ścian bocznych min. 6 mm Pręty sufitu min.7 mm
10 | - pręty ścian bocznych | średnica 6-7 mm
11 | - pręty sufitu | 7 mm o kształcie oczka 10 x 6 cma
12 | Waga całkowita | 150 – 160 cm
13 | Obciążenie | 190 – 200 kg
14 | Powłoka | malowana proszkowo
15 | Kolor | dowolny
16 | Osprzęt do UGULU | OSPRZĘT DO UGULU
- Linka długość 1,6 m - 10 szt
- Linka długość 0,96m - 8 szt
- Linka z dwoma bloczkami długość 3,75 m - 3 szt
- Linka do ćwiczeń samowspomaganych z uchwytami na dłonie
dł. 2,45 m - 1szt
- Podwieszka przedramion i podudzi 10x42cm - 6 szt
- Podwieszka ud i ramion - 14,5x54cm - 6 szt
- Podwieszka pod miednicę 23x75cm - 3 szt
- Podwieszka klatki piersiowej - 3 szt
- Podwieszka pod głowę - 6 szt
- Podwieszka stóp 7,5x61 cm- 4 szt długa
- Podwieszka dwustawowa pelota 16 cmx8cm pas 4x135cm - 8 szt
- Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 133x17cm - 1 szt
- Kamaszek na stopę do wyciągu - 2 szt
- Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt
- Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt
- Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt
- Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt
- Ciężarek miękki 2,5 kg -2 szt
- Ciężarek miękki 3,0 kg - 2 szt
- Esik metalowy - 30 szt
- karabińczyk metalowy - 25 szt
- Skórzana Pętla Glissona z orczykiem 1szt
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezyterapii
| Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 1.F.APARAT DO ELEKTROTERAPI
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr ........ Urządzenie do elektroterapii Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Urzadzenie do elektroterapii
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Dostosowany różnych rodzajów modulacji prądu z szerokim zakresem ich regulacji
Generowane prądy:
- diadynamiczne,
- interferencyjne (statyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany
- impulsowe średniej częstotliwości
- tonoliza
- TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej
- Kotz (standardowy i regulowany)
- Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany)
- faradyczny i neofaradyczny
- galwaniczny
- gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń
- indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta
- ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych
- pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę
- niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale
- program do elektrodiagnostyki
- automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych
- funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji
- czytelny ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów
- wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym
- liczniki czasu i liczby zabiegów
4 | Wymiary | od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm
5 | Waga | do 10 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego
Gwarancja – 2 lata
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 2F.URZĄDZENIE DO ULTRADZWIĘKÓW
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 6 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr .....Urządzenie do terapii ultradźwiękowej Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Urządzenie do terapii ultradzwiękowej
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Urządzenie dwukanałowe, liczba programów do 100
Głowica ultradźwiękowa z akustyczną częstotliwością roboczą 1 MHz lub 3,5 MHz, w trybie emisji fali ultradźwiękowej ciągłym lub impulsowym o nastawianej częstotliwości (16, 48 i 100 Hz) i wypełnieniu przebiegu (10, 25, 50 i 75 %).
Wyposażony w dotykowy ekran LCD o rozmiarze 7'' lub większym
4 | Wymiary | od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm
5 | Waga | do 5 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami szarego
Gwarancja – 2 lata
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezyterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 3F.ZESTAW DO MAGNETOTERAPII
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr .....Zestaw do magnetoterapii ( aparat, aplikator, leżanka, półka/stolik na aparat ) Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Zestawdo magnetoterapii
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego od 1 do 100Hz
Kształty zmian pola magnetycznego:
- sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne, bipolarne
- MX1 - kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości
- MX2 - kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości
Praca ciągła i przerywana
Aplikator szpulowy o średnicy 600 mm z wizualnym wskaźnikiem aktywności pola magnetycznego . Aplikator zintegrowany z leżanką.
Gwarancja – 2 lata
4 | Wymiary | Aparatu : od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm
Aplikator: średnica 600 mm
Leżanka: 200 cm długości
5 | Waga | Aparat: do 8 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego
Leżanka w kolorze zielonym
Gwarancja – 2 lata
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 4F.SPRZET DO LASEROTERAPII
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr ........ Sprzęt do laseroterapii Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
Sprzęt do laseroterapii
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Współpraca z aplikatorami skanującymi i sondami punktowymi
Regulacja mocy sond i aplikatorów
Tryby emisji: ciągły i impulsowy
Regulacja wypełnienia lub czasu impulsu
Wbudowane programy użytkownika
Regulacja wysokości ramienia 60-140 cm
Automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego
Siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię
Programy zabiegowe dla sondy IR oraz sondy R
Tryby pracy: programowy/manualny
Duży, czytelny wyświetlacz
4 | Wymiary | od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm
5 | Waga | Do 5 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego
Wysokiej jakości kółka z hamulcami
Półka na sterownik i okulary
Gwarancja – 2 lata
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 5F.APART DO ELEKTROTERAPII...
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr ..........APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII ULTRADZWIĘKOWEJ, TERAPII KOMBINOWANEJ I LASEROTERAPII Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII ULTRADZWIĘKOWEJ, TERAPII KOMBINOWANEJ I LASEROTERAPII
1 | Ilość sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Zakres działania:
- elektroterapia jedno lub dwuobwodowa,
- terapia ultradźwiękowa i fonoforeza,
- terapia skojarzona ( kombinacji prądu i ultradźwięków)
- laseroterapię w zakresie widzialnym R (660 nm) i niewidzialnym IR (808 nm).
Trzy kanały terapeutyczne
Tryb pracy manualny i programowy ( wbudowane programy)
Parametry kalibracyjne zapisane w głowicy
Autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu
Zegar czasu rzeczywistego
7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
Elektroterapia:
Zakres prądów :
- interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF))
- TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)
- TENS do porażeń spastycznych
- Kotza / rosyjska stymulacja
- tonoliza
- diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
- impulsowe (prostokątny, trójkątny)
- impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny
- unipolarne falujące
- galwaniczny
- mikroprądy
Elektrodiagnostyka:
- graficzna prezentacja krzywej I/t
- przeglądania zapisanych wyników krzywych I/t
Terapia ultradźwiękowa
- częstotliwość pracy: 1 MHz i 3,5 MHz
- efektywna powierzchnia promieniowania: 1 cm2 i 4 cm2
- emisja ciągła - efekt termiczny
- emisja impulsowa – mikromasaż
- kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
Laseroterapia
Emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
regulacja mocy promieniowania laserowego
automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, wielkości pola zabiegowego
4 | Wymiary | Aparatu : od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm
5 | Waga | Aplikator: do 5 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami szarości
Okulary ochronne – 2 szt.
WYPOSAŻENIE (przewód sieciowy, kabel pacjenta (2 szt.), elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm (4 szt.); 7,5 x 9 cm (2 szt.), pasy rzepowe 40 x 10 cm (2 szt.); 100 x 10 cm (2 szt.)
Gwarancja 2 lata
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 6F.APARAT DIATERMII
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr APARAT DO DIATERMII Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
APARAT DO DIATERMII
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | W zestawie wymagane: sterownik do diatermii krótkofalowej, 2 ramiona oraz 2 elektrody kondensatorowe o średnicy 130 mm.
Częstotliwość pracy: 27,12 MHz
· Maksymalna moc: 400 W
· Tryb pracy: ciągły i impulsowy
· Częstotliwość impulsów: 50 -1500 Hz
· Czas trwania impulsu: 50 -2000 μs
· Ekran dotykowy 5,7"
· Gotowe programy terapeutyczne
· 6-przegubowe ramiona, rotacja 360º
4 | Wymiary | 50 cm -70 cm x 90 cm do 100 cm x 50 cm do 70 cm
5 | Waga | do 50 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami szarości
W zestawie:
· 2x ramię 6-przegubowe,
· 2x aplikator kondensatorowy 13 cm,
· 2x kabel do aplikatora,
Gwarancja: 12 miesięcy
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 7F.APARAT DO KRIOTERAPII
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 6 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr ......... APARAT DO KRIOTERAPII Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
APARTA DO KRIOTERAPII
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Pojemność zbiornika na ciekły azot 35 l
Czujnik temperatury i wskaźnik pola zabiegu
Nieprzemarzający przewód kriogeniczny
Elektroniczne sterowanie
Dotykowy panel z wyświetlaczem LCD
Czynnik chłodzący - ciekły azot
Temperatura zimnego strumienia do – 170°C.
Wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku.
od 3 do 5 poziomów regulacji natężenia przepływu strumienia.
Czasomierz
Kolorowy ekran dotykowy LCD 6.
4 | Wymiary | 50 cm -70 cm x 90 cm do 100 cm x 50 cm do 70 cm
5 | Waga | do 50 kg z pustą butlą
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 8F.LAMPA SOLUX
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 8 -.....LAMPA SOLUX KOLUMNOWA Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
LAMPA SOLUX KOLUMNOWA
Sztuk
Cena jednostkowa
3 | Opis | Lampa Sollux
· Przewód sieciowy
· Promiennik 375 W - 1 szt.,
· Filtr czerwony - 1 szt.,
· Filtr niebieski - 1 szt.,
· Okulary ochronne dla pacjenta - 1 szt.,
· Podstawa wyposażona w kółka z hamulcami,
· Regulacja mocy i czasu
4 | Wymiary | Wysokość statywu: do 100 cm
Długość ramienia: do 120 cm,
Rozpiętość ramion podstawy: do 60cm
5 | Waga | Do 10 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor biały lub szary
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 9F.APARAT FALA UDERZENIOWA
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr .......APARAT DO FALI UDERZENIOWEJ Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
APARAT DO FALI UDERZENIOWEJ
1 | Sztuk
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Praca w trzech trybach: pojedynczego uderzenia, ciągłym, burst
Interwałowy tryb emisji impulsów
Encyklopedia zabiegowa
Możliwość edycji i zapisu programów zabiegowych
Predefiniowane programy zabiegowe
Programy do ustawienia przez użytkownika
7-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD
4 | Wymiary | 35-50 cm x 25-50 cmx 14 – 30 cm
5 | Waga | do 5 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor biały lub szary
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 10F.LEŻANKA LEKARSKA
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr ......LEŻANKA LEKARSKA Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
MATA DO MASAŻU
1 | Sztuk | 4
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Stelaż pokryty powłoka lakierowaną
Powierzchnia miękka gładka, bez faktury, dostosowana do dezynfekcji
4 | Wymiary | - długość: 190 cm
- szerokość: 55 lub 70 cm
- wysokość: 55 lub 70 cm
5 | Waga | Min. 34 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Stelaż pokryty powłoka lakierowaną
7 | Dodatkowe wymagania | Powierzchnia miękka gładka, bez faktury, dostosowana do dezynfekcji
Regulacja kąta podgłówka
Kolor stelaża – szary lub biały
Kolor tapicerki – zielony
Wycięcie na twarz z maskownicą
Płynna regulacja podgłówka
Kółka jezdne z hamulcem
Możliwość zawieszenia prześcieradła jednorazowego
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 11F.STOLIK NA APARATURĘ
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr..... STOLIK NA APARATURĘ MEDYCZNĄ Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
STOLIK NA APARATURĘ MEDYCZNĄ
1 | Sztuk | 4
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Stolik z 2 połkami i dwiema szufladami na dole
4 | Wymiary | Stolik w kolorze białym
Szerokość: od 45 cm do 50 cm
Wysokość: od 80 cm do 90 cm
Głębokość: 45 cm do 50 cm
Wymiar półki górnej: od 30 cm x do 45 cm
Wymiar półki środkowej od 30 x do 45 cm
5 | Waga | Do 20 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Profile metalowe pokrytych farbą proszkową. Półki wykonane z białej płyty laminowanej.
7 | Dodatkowe wymagania
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 12F.ASYSTOR
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr...... ASYSTOR Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
ASYSTOR
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Mobilny z 5 szufladami
4 | Wymiary | Głębokość - 40- 50 cm
Szerokość 40-50 cm
Wysokość 80-100 cm
5 | Waga | Do 20 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Płyta MDF z metalowym, chromowanym uchwytem. Obudowa z płyty laminowanej oklejonej okleiną ABS.
7 | Dodatkowe wymagania | Kolor frontów – pomarańczowy
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 13F.PARAWANY MEDYCZNE
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr...... PARAWANY MEDYCZNE Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
PARAWANY MEDYCZNE METALOWE
1 | Sztuk | 4
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Parawan jednoskrzydłowy
4 | Wymiary | szerokość od 80 do 150 cm, wysokość: 165 -175 cm
5 | Waga | Do 5 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Profile chromowane Materiał w kolorze zielonym
7 | Dodatkowe wymagania
PARAWAN MEDYCZNY DREWNIANY
1 | Sztuk | 1
2 | Cena jednostkowa
3 | Opis | Profile drewniane Materiał w kolorze zielonym
4 | Wymiary | szerokość od 80 do 150 cm, wysokość: 165 -175 cm
5 | Waga | Do 5 kg
6 | Materiał z którego jest wykonany | Parawan jednoskrzydłowy
7 | Dodatkowe wymagania
8 | Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
9 | Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 14F.FIZYKOTERAPIA DROBNY
pieczątka firmy |  |  | załącznik nr 4 do SWZ
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr ......... DROBNY SPRZET DO PRACOWNI FIZYKOTERAPII Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE
I. | Woreczki obciążeniowe do zabiegow fizykoterapii
| Sztuk | 4
Cena jednostkowa
| Opis | wypełnienie piasek,waga1,5 kg
| Wymiary | 21 cm x 28 cm
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
| Kolor | dowolny
II. | Kosz na odpady medyczne
| Sztuk | 2
Cena jednostkowa
| Opis | pojemnośc 50 litrów
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii
III. | Dozownik na płyn dezynfekcyjny i mydło
| Sztuk | 6
Cena jednostkowa
| Opis | Łokciowy
| Przeznaczenie | Wyposażenie Pracowni Kinezytarapii
| Produkt medyczny | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej