PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.35.2023                                                                               Ciechanów 06.10.2023 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „ Wyposażenie pracowni kinezoterapii i pracowni fizykoterapii dla PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania.”

Ogłoszenie: 2023/BZP 00422808/01 z dnia 2 października 2023r.

W związku ze złożonymi pytaniami od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.262.35.2023 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

# Pytania : dot. sprzętu do diatermii

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Aparat o poniższych parametrach :

Dane techniczne

- Zakres regulacji czasu : 1-30 min

- Częstotliwość : 27,12 MHz

- Maksymalna moc: 200 W

- Tryb pracy: ciągły i impulsowy

- Tryb emisji: Ciągły (0-100W) Impulsowy (0-200W)

- Aplikatory : Aplikator kondensatorowy, Ø 14 cm

- Częstotliwość impulsu (Hz) 26, 35, 46, 62, 82, 110, 150, 200, 300, 400, 600, 800

- Szerokość impulsu (μs) : 65, 82, 110, 150, 200, 300, 400

- Waga urządzenia z ekranem i wózkiem : 30 kg

- Wymiary całkowite (szer. x wys. x głęb.): 48x56x110 cm

- Kolorowy ekran dotykowy :5.7″

- Gotowe programy terapeutyczne

- Przegubowe ramię, rotacja 360º

- Obudowa z tworzywa sztucznego , kolor biały z elementami szarego

- Szybkie, automatyczne dostrojenie terapii

- Dwa, niezależne kanały terapeutyczne

- Wizualny, podświetlany, kolorowy wskaźnik przekazywanej dawki energii informuje terapeutę o zastosowanej dawce: termicznej lub atermicznej

W zestawie:

- 2 x ramię przegubowe, rotacja 360º

- 2 x aplikator kondensatorowy 14 cm,

- 2 x kabel do aplikatora,

- Przewód zasilający

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopusza do postępowania sprzęt do diatermii o w/w parametrach technicznych.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik